修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备

采购项目（二次）

竞争性磋商文件

交易编号：修交易[2020]CG049号

采购编号：2020-jjzx96

采   购   人：修武县疾病预防控制中心

招标代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

日        期： 二〇二〇年十二月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	3

一、总则	6

二、竞争性磋商文件	8

三、响应性文件的编制	9

四、 响应性文件的递交	12

五、竞争性磋商	13

六、评定标准	16

七、成交通知	19

八、合同授予	19

九、询问和质疑	20

第三章  采购内容及相关要求	22

第四章  合同条款及格式（参考格式）	32

第五章  响应性文件格式	34

一、报 价 书	36

二、报价一览表	37

三、技术响应表	40

四、商务响应表	42

五、 报价一览表－－二轮报价表	43

六、反商业贿赂承诺书	44

七、法人代表身份证明	45

八、法人代表授权委托书	46

九、售后服务及承诺	47

十、资格审查材料	48

十一、中小企业声明函	49

十二、投标承诺函	50

十三、其他资料	51

- 第一章  竞争性磋商公告

修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备采购项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况

(修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备采购项目（二次）)的潜在供应商应在（焦作市公共资源交易中心网站） 获取招标文件，并于2020年12月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 采购项目名称:修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备采购项目（二次）

- 采购编号:2020-jjzx96          交易编号：修交易[2020]CG049号

三、项目预算金额:591200.00元

四、采购项目需要落实的政府采购政策: 《政府采购促进中小企业发展暂行

办法》

五、项目基本情况:采购生物安全柜、微型离心机、紫外线灯、高速冷冻离心机、过氧化氢消毒机、全自动医用PCR分析系统、试剂样品推车等装备（具体详见竞争性磋商文件）。

六、供应商资格条件:

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

2、供应商须具有有效的营业执照且经营范围符合本项目的要求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力；

3、供应商为制造厂商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

4、提供2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的按已有年份计算），提供投标截止时间前近三个月任意一个月缴纳税收的凭证和缴纳养老保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明原件；

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通 知 》 （ 财 库 〔 2016 〕 125 号 ） 的 要 求 ， 根 据 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动（供应商需提供开标日前三天的网站查询截图，加盖企业公章）；

7、每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交响应性文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。

8、本次项目不接受联合体磋商。

七、磋商文件领取信息：

1、时间：磋商文件获取时间：2020年12月2日至2020年12月8日

2、地点：焦作市公共资源交易中心网

3、方式：采用网上获取磋商文件

4、磋商文件售价：人民币300元/套；网上支付，售后不退。

特别提醒：获取竞争性磋商文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》下载竞争性磋商文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。

八、响应性文件接收信息：

响应性文件接收截止时间：2020年 12 月14日9:00时

响应性文件接收地点：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、磋商会有关信息：

磋商会时间：2020年 12 月14日9:00时

磋商会地点：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）

十、发布公告的媒介及公告期限：

本次磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》发布，公告期限为五个工作日。

十一、本次磋商联系事宜：

采购人：修武县疾病预防控制中心

联系人：段先生

联系电话:0391-7185666

采购代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

联系人：冯先生

联系电话：0391-8868811   18539131766

发 布 人:修武县疾病预防控制中心

高达建设管理发展有限责任公司

发布时间:2020年 12 月1日

# 第二章  磋商须知

- 磋商须知前附表

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备采购项目（二次） 采购编号:2020-jjzx96 交易编号：修交易[2020]CG049号 采购人：修武县疾病预防控制中心 联系人：段先生 联系电话:0391-7185666 地 址：修武县云台大道126 采购代理机构：高达建设管理发展有限责任公司 联系人：冯先生 电 话：0391-8868811 18539131766 地 址：焦作市马村区鸿运商城Q2-108室 |
| 2 | 供应商资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： 2、供应商须具有有效的营业执照且经营范围符合本项目的要求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力； 3、供应商为制造厂商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。 4、提供2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的按已有年份计算），提供投标截止时间前近三个月任意一个月缴纳税收的凭证和缴纳养老保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）； 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明原件； 6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通 知 》 （ 财 库 〔 2016 〕 125 号 ） 的 要 求 ， 根 据 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动（供应商需提供开标日前三天的网站查询截图，加盖企业公章）； 7、每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交响应性文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。 8、本次项目不接受联合体磋商。 重要提示：（以上资料均需复印件加盖公章，磋商时提供原件备查。） |
| 3 | 磋商有效期：响应文件递交截止期结束后 60 日历天。 |
| 4 | 响应性文件递交地址：修武县公共资源交易中心开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼） 接收人：高达建设管理发展有限责任公司 递交响应性文件截止时间：2020年 12 月14日 9时 00 分 |
| 5 | 供货期： 合同签订后5个工作日 付款方式：按合同约定 |
| 7 | 采购预算：591200.00元 如果响应单位的最终报价高于预算价90%的，其成交后以预算价的90%为成交价与采购人签订合同，如果响应单位的最终报价低于预算价90%的，其成交后以该单位最终报价为成交价与采购人签订合同。 注：磋商报价如超过采购预算金额的则为无效报价。 |
| 8 | 响应性文件的密封与标记： 1、磋商供应商应将响应性文件正本、全部副本、电子版本（要求使用U盘）分别密封，并标明采购编号、磋商供应商名称、项目名称及“正本”或“副本”或“电子版本”字样。响应性文件未密封或未按要求密封的将导致响应性文件被拒绝。 2、每一密封袋处应注明“于 年 月 日 时 分之前（指竞争性磋商文件中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖磋商供应商公章。 |
| 9 | 未实质性响应性磋商文件情况： 1.未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章、密封的； 2.资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的； 3.供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的； 4.不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的； 5.响应性文件内容不齐全或内容虚假的； 6.响应性文件的实质性内容未使用中文表述； 7.响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的； 8.违反法律、行政法规法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。 |
| 10 | 参加磋商会议要求：磋商供应商法定代表人或法定代表人委托的授权代理人持有效证件（法定代表人证明或授权委托书及身份证原件）参加磋商会议。 |
| 11 | 收费标准：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）标准收取，服务费由成交人支付。 |

- 一、总则

- 1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商邀请函中所述项目。

- 2．定义

2.1“采购代理机构”：见磋商须知前附表。

2.2“采购人”：见磋商须知前附表。

2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“货物”指磋商文件中所述所有货物及相关服务。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

- 3.采购预算

3.1 本次采购预算为：591200.00元。

- 4.合格的供应商

4.1符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

4.2供应商须具有有效的营业执照且经营范围符合本项目的要求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目实施能力；

4.3供应商为制造厂商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

4.4提供2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的按已有年份计算），提供投标截止时间前近三个月任意一个月缴纳税收的凭证和缴纳养老保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）；

4.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明原件；

4.6按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通 知 》 （ 财 库 〔 2016 〕 125 号 ） 的 要 求 ， 根 据 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动（供应商需提供开标日前三天的网站查询截图，加盖企业公章）；

4.7每个供应商单位只允许派1名委托人参加开标会议（该委托人须符合《修武县公共资源交易中心关于做好疫情防控期间开评标活动的通知》之规定），委托人持授权委托书参加，并且应在递交响应性文件的同时递交《投标人承诺书》或《河南省新冠肺炎健康申报证明》，且信息与委托人一致。（通知内容及格式详见修武县公共资源交易中心网http://www.xwggjy.com/）。

4.8本次项目不接受联合体磋商。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 5.竞争性磋商费用

5.1无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构均无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。

5.2 本次采购活动收取采购代理服务费。

5.3成交服务费：按国家相关标准执行，由成交人领取成交通知书时缴纳。

- 6.竞争性磋商文件的约束力

6.l 供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

6.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

6.3 本竞争性磋商文件由采购人负责解释。

- 二、竞争性磋商文件

7．竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）采购内容及相关要求；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式。

7.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 竞争性磋商文件的澄清与修改

8.1 提交（接收）响应性文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人、采购机构将在提交响应性文件截止时间至少5个日前，在政府采购法定媒体上以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取（购买）竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购机构顺延提交（接收）响应性文件截止时间。

- 三、响应性文件的编制

9. 要求

9.1供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应性，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

9.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应性竞争性磋商文件的有效理由。

9.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应性是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

10.响应性文件的语言及度量衡

10.1响应性文件以及供应商与采购机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。

10.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.4本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

11.响应性文件的组成

（1）报 价 书

（2）报价一览表－一轮报价表

（3）技术响应表

（4）商务响应表

（5）报价一览表－二轮报价表

（6）反商业贿赂承诺书

（7）法人代表身份证明

（8）法人代表授权委托书

（9）售后服务及承诺

（10）资格审查材料

（11）中小企业声明函

（12）投标承诺函

（13）其他材料

12.响应性文件格式

12.1供应商应按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少、留空或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

13.竞争性磋商报价

13.1所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括培训、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2响应性文件中的报价并非最后报价，在竞争性磋商结束后由供应商再提交最后报价。

13.3 采购代理机构不接受有选择的报价。

13.4 最后报价不得超过采购预算。

13.5报价均须以人民币为计算单位。

13.6 对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

13.6.1磋商供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评审价＝磋商报价（磋商最后报价）×(1－C1）；

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

13.6.2按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为：

13.6.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

13.6.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

13.6.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

14.竞争性磋商保证金

14.1响应豫财购【2019】4号、焦财采购【2019】7号文件精神，投标保证金用投标承诺函代替。

15．响应性文件有效期

15.l 响应性文件有效期为响应性文件递交截止期后60日历天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

15.2 特殊情况下，采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其竞争性磋商保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件，但将要求其相应延长竞争性磋商保证金有效期，有关退还和不予退还竞争性磋商保证金的规定在响应性文件有效期内继续有效。

16.响应性文件的签署、盖章及装订

16.1供应商应准备1份正本、3份副本、电子版本（要求使用U盘）1份、第二轮报价表1份，响应性文件必须用A4幅面纸张打印或用不褪色墨水书写，响应性文件均须在封面上明确注明“正本”或“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

16.2 供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹需清晰可认。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

16.3 响应性文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本采购文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

16.4 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

16.5供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供产品的主要技术参数、指标和性能，提供服务的详细描述等资料。

16.6响应性文件必须用胶装（为永久性不可拆分）装订成册，不得采用活页装订，并在书脊上注明：项目名称、磋商单位名称。

- 响应性文件的递交

17.响应性文件的密封和标记

17.1磋商供应商应将响应性文件正本、全部副本、电子版本（要求使用U盘）分别密封，并标明（但不限于）采购编号、磋商供应商名称、项目名称及“正本”或“副本”或“电子版本”或“第二轮报价表”字样。响应性文件未密封或未按要求密封的将导致响应性文件被拒绝。

17.2包封上应注明“于      年    月    日    时    分之前（指竞争性磋商文件中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖磋商供应商公章。

17.3如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应性文件的误装、错装以及提前拆封概不负责。

18.响应性文件的递交

18.1 供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件递交采购代理机构，递交（接收）地点为竞争性磋商邀请函中规定的地址。

18.2若采购代理机构推迟了响应性文件接收截止时间，采购代理机构和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19.响应性文件的修改和撤回

19.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本竞争性磋商文件有关规定进行密封、签署，并注明“修改响应性文件”字样。修改文件须在响应性文件接收截止时间前送达采购代理机构规定的响应性文件接收地点。

19.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

19.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

19.4.1在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

19.4.2 响应性文件未按竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的；

19.4.3 未购买竞争性磋商文件参加竞争性磋商的；

19.4.4 一个供应商不止递交一套响应性文件的；

- 五、竞争性磋商

20.组建竞争性磋商小组

20.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

20.2竞争性磋商小组由有关技术、经济等方面专家2名和采购人代表1名共3人组成。竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

21.资格性和符合性审查

21.1资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明、竞争性磋商保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，竞争性磋商小组可以要求供应商提供竞争性磋商文件中标明的“原件备查”件进行核查，供应商应在竞争性磋商小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其响应性文件将被作为无效处理。

21.1.1资格性审查的内容包括：

（1）竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

21.2符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应性程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应性。

21.2.1符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署、盖章及装订情况等)；

（2）响应性文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对竞争性磋商文件的响应性程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

21.3 实质性响应性的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

21.4 重大偏离系指供应商产品的技术指标、数量和工期等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应性要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

21.5如果响应性文件实质上没有响应性竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应性的文件；

21.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

21.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应性竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

21.7.1未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章、装订、密封的；

21.7.2资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

21.7.3供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

21.7.4不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

21.7.5响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

21.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

21.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

21.7.8违反法律、行政法规法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

21.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

21.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

21.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

21.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

21.8.4有证据证明供应商与采购人、采购机构或者其他供应商串通的其他情形；

21.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

22.响应性文件的澄清

22.1竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应性程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

22.2竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应性文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

22.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

22.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

22.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

23.竞争性磋商

23.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

23.2竞争性磋商将按照供应商签到逆顺序在磋商文件规定的时间和地点进行一对一磋商。

23.3磋商内容包括：

23.3.1按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.2按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.3按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组可以要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在当天规定时间内完成有关澄清、磋商和最后报价的准备工作）。

23.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

23.4.1对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

23.4.2供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.5本次竞争性磋商进行2轮次报价。响应性文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应性竞争性磋商文件。供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并盖章签字，竞争性磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。

23.6若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

- 六、评定标准

24.竞争性磋商过程及保密原则

24.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

24.2综合评分法，是指响应性文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24.3本项目采用综合评分法，总分为100分。

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值组成 （总分100分） | 技术部分：25分 商务部分：5分 服务承诺：10分 投标报价：60分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.1 | 技术部分评审标准 （25分） | 1、所投产品的技术参数、性能指标全部满足招标文件要求的得满分 25 分； 2、非*的技术参数不满足招标文件要求的每有一项扣1分，带*的技术参数不满足招标文件要求的每有一项扣 2分，最多减至0分。评标委员会仅根据投标人提供的技术参数证明文件（详细技术指标的技术白皮书或检测报告）对技术指标进行评判，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据，投标人的技术参数仅作出应答而未提供证明文件的视为无效响应。 |  |
| 2.2 | 商务部分评审标准 （5分） | 1、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书的得1 分，否则不 得分。(提供证书复印件加盖投标人公章，原件随投标文件一同递 交，未提供原件此项不得分) 。 |  |
|  |  | 2、投标人具有 S18001 职业健康安全管理体系认证证书的得 1 分， 否则不得分。(提供证书复印件加盖投标人公章，原件随投标文件 一同递交，未提供原件此项不得分) 。 |  |
|  |  | 3、投标人具有 ISO14001 环境管理体系认证证书的得1分，否则不 得分。(提供证书复印件加盖投标人公章，原件随投标文件一同递 交，未提供原件此项不得分) 。 |  |
|  |  | 4、投标人具有 AAA 级重合同守信用企业证书的得 1 分，AA 级得 0.5 分，否则不得分。(提供证书复印件加盖投标人公章，原件随 投标文件一同递交，未提供原件此项不得分) 。 |  |
|  |  | 5、投标人具有 AAA 级质量信得过企业证书的得 1 分，AA 级得 0.5 分，否则不得分。(提供证书复印件加盖投标人公章，原件随投标 文件一同递交，未提供原件此项不得分) 。 |  |
| 2.3 | 服务承诺 （10分） | （1）投标人具有详细的交货进度及保证措施的，评委进行综合评 价，在 0-3 分之间打分。优得3 分，良得 2分，一般的得 1 分，差或不提供得 0 分。 |  |
|  |  | （2）售后服务方案：有完整、合理的售后服务方案，包括设备安 装调试、装修、培训，评委进行综合评价，在 0-3 分之间打分。优 得 3分，良得 2分，一般的得 1 分，差或不提供得 0 分。 |  |
|  |  | （3）详细说明售后服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响 应时间、解决问题时间、维修单位名称及地点、维修技术人员情 况，评委进行综合评价，在 0-4 分之间打分。优得 3-4 分，良得 2 分，一般的得 1 分，差或不提供得 0 分。 |  |
| 2.4 | 投标报价 评审标准 （60分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×60 最终得分四舍五入保留两位小数。 价格扣除：供应商为小型和微型企业的，则给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 评标报价=符合小微要求的企业报价×（1-6%） |  |
| 备注： 以上涉及到证件、证书和证明在开标时均须提供原件并将所有原件统一密封在一个单独的档案袋内，随投标文件一齐递交。并注明：单位名称、证件原件名称及份数、所投包（标）段、联系人及其联系方式，否则不予接收。 |  |  |  |
| 供应商的最终得分： 1、投标人得分=投标报价得分+商务标得分+技术标得分+服务承诺得分。 2、投标人最终得分为评标委员会完成评审后所有评分的算术平均值，作为该投标人最终得分。 3、投标人最终得分相同的，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由采购人自行确定。 4、计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。 5、评标委员会依据评标办法进行打分，按照投标企业得分由高到低顺序依次推荐1-3名中标候选人，并标明排序。 |  |  |  |

备注：磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

24.4 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，并编写评审报告。

24.5若供应商的最后报价高于项目预算，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

24.6为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

24.7 在竞争性磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

24.8 在竞争性磋商期间，招标代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.竞争性磋商终止

25.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 七、成交通知

27.成交通知

27.1确定成交供应商后,采购代理机构将在发布公告的网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 八、合同授予

28.签订合同及合同的执行

28.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应性文件，参照本磋商文件第四章的《合同》文本签订合同，合同应分别送采购人和代理机构备案。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；并将没收磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

28.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交人的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

28.3 采购人在合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 九、询问和质疑

29. 询问和质疑

29.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定向采购人（采购需求）或采购代理机构提出询问，但答复内容不涉及商业秘密。

29.2若供应商认为其磋商未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑文件原件送达采购人（采购需求）或采购代理机构。

29.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等；

（6）以上资料一式三份（对采购需求提出质疑的供应商应将以上材料直接送达采购人）。

29.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

29.5采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式（或网上公告方式）通知质疑供应商和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.6质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

# 第三章  采购内容及相关要求

- 一、项目简要说明

1、采购项目名称: 修武县疾病预防控制中心PCR实验室装备采购项目（二次）

2、采购编号:2020-jjzx96      交易编号：修交易[2020]CG049号

3、项目预算金额:591200.00元

4、供货期：合同签订后5个工作日

5、采购项目需要落实的政府采购政策: 促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

6、项目基本情况:采购生物安全柜、微型离心机、紫外线灯、高速冷冻离心机、过氧化氢消毒机、全自动医用PCR分析系统、试剂样品推车等装备。

## 装备名称及数量

| 序号 | 装备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1 |
| 2 | 混匀器 | 1 |
| 3 | 微型离心机 | 2 |
| 4 | 紫外线灯 | 12 |
| 5 | 混匀器 | 1 |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 2 |
| 7 | 八联管掌上离心机 | 1 |
| 8 | ### 金属浴箱 | 1 |
| 9 | 过氧化氢消毒机 | 1 |
| 10 | ### 水浴箱 | 1 |
| 11 | 洗眼器 | 4 |
| 12 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 |
| 13 | ### 试剂样品推车 | 6 |
| 14 | 高速离心机 | 1 |

## （注：以上装备名称及数量与第三章中“采购内容及相关要求”顺序一致）

- 二、采购内容及相关要求：

### 生物安全柜

1.气流模式：30%外排 2.过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上 3.风速：流入气流平均风速：＞0.5m/s下降气流平均风速：0.25 -0.5m/s 4.噪音：≤62dB（A） 洁净等级：ISO4 5.振动半峰值：≤3μm( rms) 6.光照度：≥1000Lux 7.显示屏：液晶+遥控器 8.前窗：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。 9.柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢。 10.报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。 11.操作口高度：前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。 12.显示：彩色液晶显示器，实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示（可清除）。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。 ※13.前视窗定位：脚踏及手动开关随意定位电动升降前窗，操作自由轻松。 ※14.实验操作：10°倾角操作面，减轻操作者压迫感，坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等独特技术。 15.简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。 16.安全性能：具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。 ※17.风机采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。 18.柜体可防泄漏，即使安全柜加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 19.柜体稳定性强，工作台面中心能加载23kg后卸载，工作台 面不得向下弯曲 。 20.狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 产品保护：菌落数≤5CFU/次 交叉感染：菌落数≤2CFU/次 。

### 混匀器

1.外形迷你小巧，功能强大，特制机脚，超强防震，适合高速工作。 2.多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间。 3.转速可调，调速范围广，低速平稳，高速强劲。 4.振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用。 5.有多种振动模块适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）。 6.操作显示方式：旋钮 + 刻度 7.圆周直径：3mm 8.振荡方式：圆周 9.运行方式：连续运转或点动 10.速度范围：0 ~2500rpm 11.定时范围： / 12.输入电源：AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 13.功率：60W 14.可用配件：全部 15.熔断器：250V, 1A, Φ5x20 16.外形尺寸：W.132 x D.156 x H.150mm - 17.净重：2.5kg

### 微型离心机

一：产品特性 ※1．无刷直流电机，免维护 ※2.微机控制，液晶显示，操作简单 3.在运行中可任意更改参数，无需停机 4.钢制机身，不锈钢离心腔，耐腐蚀易清洁、安全、稳定 5.可对转速、时间等参数进行设置，方便耐用 6.瞬时离心及连续离心方式 二：主要技术参数 1.※最高转速：4000r/min 2.※最大相对离心力：2200×g 3.※最大容量：300ml 4.转速精度：±20r/min 5.定时范围:0-99min 6.电源：AC 220V 50Hz 5A 7.整机噪声：≤60dB 8.整机功率：250W 9.离心腔直径：Φ280 10.外形尺寸：310×390×250mm 11.重量：14kg 三：配置要求 ※主机，加角转子18*10ml

### 紫外线灯

1、灯管功率：≥30W×2 2、灯管数量：2支 3、静态适用面积：≥30m2 4、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 5、输人功率：180VA 6、紫外线波长：253.7nm/185nm 7、辐照强度：≥214uw/cm2 8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°。 9、带定时装置：0-120分钟。 10、可以增加带遥控器（遥控器为穿墙而过）

### 混匀器

1.外形迷你小巧，功能强大，特制机脚，超强防震，适合高速工作。 2.多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间。 3.转速可调，调速范围广，低速平稳，高速强劲。 4.振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用。 5.有多种振动模块适配器可供选择（可用于Eppendorf管等）。 6.操作显示方式：旋钮 + 刻度 7.圆周直径：3mm 8.振荡方式：圆周 9.运行方式：连续运转或点动 10.速度范围：0 ~2500rpm 11.定时范围： / 12.输入电源：AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 13.功率：60W 14.可用配件：全部 15.熔断器：250V, 1A, Φ5x20

### 高速冷冻离心机

一：产品特性 ※1.微机控制，交流变频电机驱动，噪音低，节能环保，在运行中可任意更改参数，无需停机 2.瞬时离心及连续离心方式，多种记忆离心条件存储和程序操作功能 ※3.彩色大屏液晶屏，可同时显示设置值与实际值，显示运行转子容量，操作方便 ※4.10组加速与减速设定，独有阻尼减震系统，离心效果达到最佳 5.超低噪音—55dB或更低下运行，体验效果好 6.强劲制冷系统，采用进口环保制冷剂，温控精度高 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身、机器安全 7.倒计时时间小于一分钟，以秒显示，支持程控加载，满足不同行业精准分离需要 二：主要技术参数 1.※最高转速：16000r/min 2.※最大相对离心力：21532×g 3.※最大容量：60ml 4.转速精度：±20r/min 5.温控范围: -20℃~+40℃ 6.温控精度: ±1℃ 7.定时范围:0-999min 8.电源：AC 220V 50Hz 10A 9.整机噪声：≤55dB 10.整机功率：700W 11.离心腔直径：Φ250 12.最快加减速：25~30s 13.外形尺寸：295×400×360mm 14.重量：36kg 三：配置要求 ※主机，角转子24*1.5/2.2ml

### 八联管掌上离心机

一：产品特性 1.专利静音技术，超低噪声运行 2.采用免维护电机和高速转头 3.经久耐用，安全可靠 4.瞬时离心及连续离心方式 二：主要技术参数 1.最高转速：7000r/min 2.最大相对离心力：2700×g 3.最大容量：8/6×2/1.5/0.5/0.2ml/4/2×8×0.2（0.2mlPCR离心管8排管） 4.整机噪声：≤45dB 5.外形尺寸：189×161×122mm

### 金属浴箱

1.仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高，低能耗。 2.内置温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 3.内置超温保护装置，使用更安全可靠，延长机器使用寿命。 4.产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小，透明机盖防止实验误差。 5.多种圆形模块选择，可以互换，便于清洁与消毒，适用各种试管。 6.可设定为不定时连续运转。 7.控温范围： 室温+5℃ ~100℃ 8.温度设定范围： 5℃ ~100℃ 9.模块温度稳定性@37℃： ±0.3℃ 10.模块温度均匀性： ±0.5℃ 11.温度显示精度： 0.1℃ 12.升温速度： ≤15min (20℃ 至 100℃) 13.定时范围： 1min ~9999min 14.输入电源： AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 15.功能： 150W 16.熔断器： 250V, 1A/2A, Ф5x20 17.外形尺寸： W.156 x D.176 x H.121mm 18.净重： 1.5kg 19.规格0.5 ml x 24 + 1.5ml x 30： 8 mm / 10.8mm： 锥底 ： Φ104.5 x 32 mm

### 过氧化氢消毒机

1.单机理论消毒灭菌空间: 0-500立方米； 2.尺 寸 :不超过36cm×36cm×75cm(长×宽×高，测量误差±5cm)； 3.储液体积不小于：1500ml； 4.设备底部配有四个滑轮，设备可以轻松自由推动，方便移动； 5.配有智能微电脑时间程序控制系统，确保每天定时对洁净空间进行消毒灭菌，可以延迟启动，无需操作人员在场； 6.使用6%低浓度蓝山露过氧化氢杀孢子剂，降低了腐蚀性； 7.雾化速度不小于：1000ml/h； 配置要求 1.电压: 220V； 2.频率： 50-60Hz； 3.功率: 1.5Kw； 4.净重： 25Kg； 5.外壳材质： ABS。

### 水浴箱

数显三用恒温水箱产品特点： 1.采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。 2.高精度控温仪控温，控温 精确可靠。 3.设定温度和测定温度均为数字显示。 4.外壳采用优质冷轧钢板加工成型，表面经喷涂工艺处理，内胆采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。 5.采用PID控制智能控温系统 数显三用恒温水箱产品技术参数： 功率：1500W 控温范围：室温~100℃ 孔数：3孔 水箱容积：600×300×160mm - 备注：数显测温

### 洗眼器

1.材质：加厚铜质 2.表面涂层：高亮度环氧树脂涂层，比电镀产品更加耐腐蚀、耐热、防紫外 线辐射 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 5.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 - 6.配 件：含有1米伸缩软管一根，固定座一个。

### 全自动医用PCR分析系统

1. 样本容量： 96通量； 2. 反应体系：15-100uL； 3. 适用耗材：0.2ml PCR管，8联排管，96孔板； 4. 检测时长：7秒内完成96孔位的6种荧光通道的逐孔扫描，高效且无荧光边缘效应； 5. ※最大升降温速率：≥5℃/s； 6. 温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃； 7. ※多区温控：8分区独立控温方式； 8. 热循环系统：基于Peltier技术的半导体热电模块； 9. ※热盖性能：温度50℃~108℃，热盖运行采用高精度多级传动机构，运行平稳，位置精准 10. ※激发光源：LED免维护光源，独特的恒流电源设计，使LED光源稳定可靠； 11. ※荧光检测模式：侧面扫描检测； 12. 动态范围：≥10个数量级； 13. 指示灯：三种不同颜色的状态指示灯，准确反应实验状态； 14. 4色激发光通道和4色检测光通道，另有2色定制通道，根据客户需求定制染料，可同时检测6 个靶标； 15. 光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green，HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料； 16. 数据稳定性好：6个通道间有较强的抗干扰性； 17. 内部结构：独特的转盘设计，确保荧光采集激发光的一致性，每个通道互不干扰； 18. 分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型，可自动进行数据分析、比对、作图； 19. 扫描模式：全板扫描，指定行扫描； 20. 有断电保护功能，保留数据不丢失； 21. 控温模式：试管控温，模块控温； 22. 检测组件：光电二极管检测系统； 23. 双向192根稳定的耐高温光导纤维，稳定的光纤安装方式，光纤通光率强，灵敏度高，损耗小； 24. 荧光线性：线性回归系数 r≥0.99； 25. 报告模式：支持自定义报告单，EXCEL 、CSV等导出格式； 26. 电源输入：220V、50Hz； 27. ※接口方式：随设备配置了两根连接线，USB转串口线、RS232串口线，两根线均可独立使用，可根据客户需求选择合适的连接线； 28. 体积重量：体积小巧，386mm×534mm×258mm，重量轻，仅20kg 29. 配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂； 30. 注册证书：可提供有效期内的第三类NMPA注册证； 31. 软件：加热程序可以从外部导入，并在实验中直接编辑；

### 试剂样品推车

推车材质及工艺：主体采用优质304#不锈钢板。 1、可在工位间自由移动。 2、层板挡板高度为40mm，内铺黑色橡胶皮，可防止货物滑落 3、2个固定型脚轮，2个万向脚轮带刹车。 4、从生产到成品包装有专业质检严格检验，确保出厂产品100％合格，产品优质率达95％以上。 - 5、产品需经过严格市场检验，产品从结构到外观都符合人工学原理，确保使用的安全性和快捷性，同时也具备私密性和安全性。

### 高速离心机

一：产品特性 1.智能微机控制，系统功能更稳定；LCD液晶显示屏、人性化界面、触摸、按键两用，方便读取和存储各项参数数据及警报信息 2.变频交流电机驱动，FOC矢量控制系统更精确，噪音低，节能环保 3.机壳外壁采用粉末涂层，具有均匀外表面，防腐蚀，耐刮擦 4.离心腔采用优质304优质不锈钢材料，经久耐用 5.真空采血管自动脱盖，脱盖率百分百，方便快捷，有效防止手动取盖时的震动而引起的溶血 6.采用特殊减震器，减振效果良好，具有自动平衡功能 7.机械式和电子式门锁兼具两者优点，具备高度的可靠性 8.超速、门盖自锁、不平衡等保护功能，具有自动计算RCF值、自动平衡功能，并在显示窗口显示故障信息；转子可高温高压灭菌，瞬时离心及连续离心方式，确保安全 9.UP-钛及纳米银混合活性炭过滤网，健康 二：主要技术参数 - 最高转速：4000r/min - 最大相对离心力：3166×g - 定时范围: 0～999min - 转子：48孔（Φ13×75～100） - 转速精度：±20r/min - 整机噪声：≤58dB(A) - 外形尺寸：460×690×405mm - 重量：50kg

- 第四章  合同条款及格式（参考格式）

甲方（需方）：_________

乙方（供方）：_________

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 一、合同金额

合同金额为（大写）：__________元（￥_________人民币)。

- 二、服务范围

乙方提供以下服务：

1.__________________________

2.__________________________

……

- 三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

- 四、服务期限（项目完成期限）

委托服务期限自____年____月至____年____月止。

- 五、付款方式

签合同时约定     ：

- 六、 知识产权归属

- 七、 保密

- 八、 违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价__%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价__%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的__%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的__%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 九、 争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 十、 不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后__日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十一、 税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、 其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

1.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十三、 合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式       份。

3.合同签定地点：

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定日期： 年 月 日                签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 第五章  响应性文件格式

- （正本/副本）

- （项目名称）

- 响 应 文 件

- 采购编号：

- 交易编号：

- 磋商供应商名称：

- 法定代表人签字或盖章：

- 地址：

- 电话：

- 日期 ：        年   月   日

目    录

（1）报 价 书

（2）报价一览表－一轮报价表

（3）技术响应表

（4）商务响应表

（5）报价一览表－二轮报价表

（6）反商业贿赂承诺书

（7）法人代表身份证明

（8）法人代表授权委托书

（9）售后服务及承诺

（10）资格审查材料

（11）中小企业声明函

（12）投标承诺函

（13）其他材料

## 一、报 价 书

致：xxxxx（采购人）

根据贵方                     项目竞争性磋商文件（项目编号为        ），我方针对该项目的磋商报价为：人民币         元（大写： 人民币          ）。并正式授权的下述签字人

（姓名、职务）代表供应商            （磋商供应商名称），提交磋商文件要求的全套响应性文件，包括：

- 1、磋商文件中要求的响应性文件；

- 2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同响应性文件递交报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

3、我方同意所提交的响应性文件在磋商有效期     日内，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应性文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                             （补充说明事项）与本磋商有关的一切正式往来通讯文件。

磋商供应商：                     （全称、盖章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或授权委托人：                  （盖章或签字）

- 日期：            年           月          日

- 二、报价一览表

（一）一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商供应商 |  |  |  |
| 总报价（元） | 总报价：人民币 （大写） 人民币 （小写） |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 备注 | 说明： - 本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。 |  |  |

备注：投标报价应与文件“报价明细表”中的报价一致

磋商供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

- 报价明细表

| 序号 | 货物名称 |  | 投标货物 品牌、型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

- 年   月   日

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 磋商文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 响应/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

磋商供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年     月     日

- 四、商务响应表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商必须完全响应磋商文件商务要求，否则按无效标处理。

3、商务要求包括：供货期、付款方式、磋商有效期等磋商文件要求的内容。

- 项目名称：

采购编号：                    交易编号：

| 货物名称 | 所投产品品牌、 型号及参数 |  | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .......... |  |  |  |  |  |  |
| .......... |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： |  | 总报价：人民币 （大写） 人民币 （小写） |  |  |  |  |
| 供货期： |  |  |  |  |  |  |
| 产品优惠条款： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 说明： - 1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，供应商将承担由此造成的一切后果。 2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。 |  |  |  |  |

注：磋商供应商应将此报价表填写完整后单独密封于信封内，两端封口处均应加盖磋商供应商公章，并在信封上标明项目名称和第二轮报价字样。

上述密封的信封（第二轮报价表）和响应性文件同时递交。

磋商供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

## 六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                  （磋商项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

磋商供应商（盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

## 七、法人代表身份证明

磋商供应商全称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

系                                （磋商供应商全称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正反面）

磋商供应商（盖章）：

年    月   日

## 八、法人代表授权委托书

（采购代理机构） ：

（磋商供应商全称）法定代表人         授权  （代表姓名）为被授权人，代表本公司参加贵司组织的            项目（采购编号       ）磋商活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、参与磋商、签约等。被授权人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委权。特此授权。

委托期限：20  年   月   日至20  年   月   日。

附：法定代表人和被授权人身份证件

磋商供应商：                           （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

被授权人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年    月   日

## 九、售后服务及承诺

1、供应商须具有独立法人资格,经营范围符合本次采购要求，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

2、供应商为制造厂商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；供应商为代理商的须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。

3、提供2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的按已有年份计算），提供投标截止时间前近三个月任意一个月缴纳税收的凭证和缴纳养老保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或网上缴费凭证）；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 通 知 》 （ 财 库 〔 2016 〕 125 号 ） 的 要 求 ， 根 据 “ 信 用 中 国 ” 网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动（供应商需提供开标日前三天的网站查询截图，加盖企业公章）；

（以上资料均需复印件加盖公章，磋商时提供原件备查。）

十一、中小企业声明函

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期:        年   月   日

注：中小企业的需提供此声明，且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

- 十二、投标承诺函

采购人：

我公司                    （供应商名称）已详细阅读了项目          （项目编号：              ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向招标人、招标代理机构、评标委员会成员等及其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

- 十三、其他资料

（磋商文件规定或磋商供应商认为需要补充的其他材料）